ОБРАБОТКА ПОЛИМЕРНЫХ ЛОЖЕК

Ложки подвергаются дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации.

Наиболее оптимальным и экономичным вариантом является сочетание в одном этапе дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Для этого применяются следующие препараты:

- 2% раствор лизафина ( экспозиция 15 мин. )

- 2% раствор ника – неодез ( экспозиция 60 мин.)

- 2% раствор бриллианта ( экспозиция 60 ми.)

После обработки ложки ополаскивают под проточной водой в течение одной

минуты, сушат горячим воздухом при температуре 85 град. до полного исчезновения влаги.

Стерилизация проводится 6% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177-88

при температуре раствора 18 град. – время выдержки ( 360 + - 5 )мин, при

температуре раствора 50 град – время выдержки ( 180 + - 5 ) мин., с после-

дующим ополаскиванием стерильной водой и высушиванием стерильной ветошью. Хранять ложки на стерильном столике.

 ОБРАБОТКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗЕРКАЛ

Стоматологические зеркала подвергаются дезинфекции , предстерилизационной очистке и стерилизации.

Наиболее оптимальным и экономичным вариантом является сочетание в одном этапе дезинфекции и предстерилизационной очистки.

Для этого применяются следующие препараты:

- 2% раствор лизафина (экспозиция 15 мин.)

- 2% раствор ника – неодез ( экспозиция 60 мин.)

- 2% раствор бриллианта ( экспозиция 60 мин.)

После обработки зеркала ополаскивают под проточной водой в течение одной минуты, сушат горячим воздухом при температуре 85 град. до полного исчезновения влаги.

Стерилизуют зеркала сушим горячим воздухом при температуре 180 град.

в течение 60 мин. в крафт – пакетах или в лотках с крышкой, в которых их и хранят. Не использование в течение смены зеркала подвергаются повторной стерилизации, в ркафт – пакетах зеркала стерилизуют один раз в три дня.
